## Sheet1
技術的要件
1. | 乳房用X線撮影装置は、以下の要件を満たすこと。
1-1. | 高電圧方式は、インバータ方式であること。
1-2. | 撮影管電圧の設定は、22ｋＶ以下～49ｋＶ以上の範囲で、1ｋＶ単位で設定する機能を有すること。
1-3. | mAs値の設定は、大焦点時：2～600mAs、小焦点時：2～300mAs以上の範囲であること。
1-4. | X線管装置の焦点は、大焦点0.3mm以下、小焦点0.1mm以下であること(IEC60336,1995)。
1-5. | 最大管電流は大焦点で200ｍAであること。
1-6. | 自動露出制御機能を有すること。
1-7. | 撮影条件を全て自動で決定するモード、線質をユーザーが設定するモードの2種類以上から選択できる事。
1-8. | ユーザーが任意に選択可能な、3種類以上の線量テーブルを有すること｡
1-9. | インプラント挿入乳房でも自動露出制御機能が使用できること｡
1-10. | 陽極出力は7kw以上であること。
1-11. | 陽極の材質は、タングステンであること。
1-12. | 陽極熱容量は、222,000J以上であること。
1-13. | 付加フィルターの材質は、ロジウム及びアルミであること。
1-14. | X線放射窓の材質は、ベリリウムであること。
2. | マンモグラフィ撮影スタンドは、以下の要件を満たすこと。
2‐1. | システムはマンモグラフィエックス線画像を取得する撮影装置と、取得した画像を診断に提供するPCの2点で構成されること。
2‐2. | 撮影台高さの上下稼動範囲は、640～1350ｍｍの範囲以上であること(管球が0°の時)。
2‐3. | アームの回転は、＋190°～-190°の範囲以上であること。
2‐4. | 散乱線除去のため、移動型グリッドを備えていること。
2‐5. | 拡大撮影時に、自動にグリッドが退避する機構を有すること。
2‐6. | 使用するグリッドは、格子比 6:1、41本/cm以上 であること。
2‐7. | 拡大撮影は2種類の拡大率を持ち、1.8倍以上拡大撮影ができること。
2‐8. | AECは、固定領域測光タイプだけで無く、乳腺領域を捉え、最適な条件設定を自動で行える機能を持つこと。
2‐9. | X線曝射終了後、圧迫板が自動的に退避する機能を有すること。
2‐10. | 圧迫操作は、電動及び手動で行う機能を有すること。
2‐11. | 停電時に、圧迫を解除する機能を有すること。
2‐12. | フットスイッチは装置両側に設置ができること。 また、各フットスイッチで装置高さの変更と圧迫上下ができること。
2‐13. | 検査時に検査の不快感を低減するための仕組みを持つこと。
2‐14. | オートポジショニング機能を搭載し、ワンタッチで任意設定角度に自動的に回転、停止が出来ること。 また、微調整した場合には、対となる撮影方向に反映できること｡
2‐15. | ポジショニング時必要に応じて、管球を退避させる機能を有すること。
2‐16. | 装置起動時間は、9分以下であること。
2‐17. | 小さめの乳房をポジショニングするための圧迫板を備えること。撮影テーブルの中央左右にシフトする機能を持った圧迫板を備えること。
2‐18. | 乳房のタイプによってシフト可能な18x24シフト圧迫板を備えること。
2‐19. | 撮影時の痛みを軽減する機能を有すること。
2‐20. | 照射野サイズをユーザーの操作により変更できること。
2‐21. | 撮影装置側にて患者ID・患者氏名・生年月日を確認できる機能を有すること｡
2‐22. | 自動電源ON機能を有すること｡
2‐23. | 装置角度・乳房厚・圧迫圧力情報を本体2ヶ所以上で確認できること｡
2‐24. | ポジショニングの参考として、過去の撮影画像を元に生成された乳房スキンライン、ニップル位置を表示すること。
2‐25. | 圧迫板にはポジショニングの目印しとなるセンターラインがあること。
3. | X線検出センサーは、以下の要件を満たすこと。
3-1. | 乳房Ｘ線撮影装置に内臓するＸ線検出器は、直接変換型フラットパネルディテクタ（以下、FPD）であること。
3-2. | FPDは、アモルファスセレン（a-Se）で形成されていること。
3-3. | FPDの受像面有効視野サイズは、236.4mm×296.4mｍ以上の範囲であること。
3-4. | 出力画素サイズは、50μｍ以下であること。
3-5. | 出力画素マトリクスは、4728×5928以上であること。
3-6. | 出力階調は16bit以上であること。
4. | 画像制御装置は、以下の要件を満たすこと。
4-1. | 患者情報を、入力する機能を有すること。
4-2. | 撮影直後の画像を、5秒以内で表示する機能を有すること。
4-3. | 撮影サイクルタイムは15秒以内であること。
4-4. | 表示モニターは、21.3インチ以上で、解像度1600×1200以上のカラー液晶モニターであること。
4-5. | 画像確認用モニターは、解像度2048×1536以上のモノクロ(カラー)モニターであること。
4-6. | 取得した画像を、DICOM 3.0規格で手動または自動で転送する機能を有すること。
4-7. | 次の各種画像処理を有すること。（階調処理、ダイナミック処理、黒化処理）
4-8. | 低線量で高鮮鋭な画像を生成する、画像処理ソフトを備えていること。
4-9. | 検査実施中の画像表示が 2画面、4画面 の胸壁あわせ表示が行えること。
4-10. | 組となる左右画像の上下位置合わせを自動、又は手動にて行えること。
4-11. | サーバー等へ画像出力し、終了した検査であっても、リストから選択し、追加撮影ができること。
4-12. | 検査中に撮影終了した画像をPACS・ビューワ・イメージャーなどに選択/自動配送できること｡
4-13. | 検査実施中に保存しておきたい画像を撮影メニュー単位、または検査単位でロックできること。
4-14. | 検診用途として、新規に検査を開始するときに、患者IDを自動的に発行することができること。
4-15. | 自動発番された患者IDを正規患者情報へと一括置換することができること。
4-16. | 検査開始時に自動的に同一患者の過去画像を検索・表示する機能を有すること｡
4-17. | 検査中に過去画像を表示する際、同一モニター上に検査中の画像と過去画像を並べて比較表示できること。
4-18. | MWMにて患者情報のみならずメニュー連携も出来ること…
4-19. | 乳腺量を計測する機能を有すること、またはVolpara Enterpriseを一式用意すること。
5. | Tomosynthesis撮影機能は、以下の用件を満たすこと。
5-1. | 撮影シーケンスを2種類有すること。
5-2. | 通常撮影と同一ポジショニングで連続的に撮影する機能を有すること。
5-3. | ±20°以上の撮影シーケンスを有すること。
5-4. | 35ショット以上のトモシンセシス撮影を12秒以下で可能であること。
5-5. | トモシンセシス撮影は5秒以下できること。
5-6. | 出力画素サイズは50μｍ以下の選択が可能であること。
5-7. | 再構成処理は逐次近似法を用いること。
5-8. | トモシンセシス撮影において、パドルシフトタイプの圧迫板を使用できること。
5-9. | 任意に選択した画像のみを表示、出力する機能を有すること。
5-10. | 再構成スライスを重ね合わせる機能を有すること。
5-11. | トモシンセシス画像から、合成2D画像を作成できること。
5-12. | BTサービスクラスに適合した画像出力が可能であること｡
5-13. | MGサービスクラスでも画像出力が可能であること。
5-14. | トモシンセシスの再構成画像を操作室で確認できるように表示用モニタ、または専用WSを用意すること。
5-15. | トモシンセシス撮影時に管球と一緒に動かない、固定フェースガードを有すること。
6. | その他
6-1. | 日常精度管理（画像欠損・CNR・システム感度不変性・幾何学的歪・画像むら・画像均一性・ダイナミックレンジ・空間分解能・低コントラスト分解能・線形性/X線質不変性等）を評価できるファントムおよびソフトを有していること。または、アクロバイオ社製マンモグラフィQAキットを一式用意すること。
6-2. | ファントムを使った日常点検はコンソール上で実施でき、結果データの出力ができること。
6-3. | FPDのパネル全面の品質管理をできるファントムを付属すること。
6-4. | 23インチモニタ２台を縦2画面に設置できる置き型自立タイプのモニタスタンドを備えること。
7. | ネットワーク機能として以下の要件を有すること。
7-1 | 当院の医療情報ネットワークとの接続については、関係諸法令や当院の情報セキュリティポリシーに合致すること。
7-2 | 当院のRISと情報接続を行い患者情報の受け取り、実施データの送信ができること。
7-3 | 当院のPACSと接続を行い画像データの送受信ができること。
7-4 | DICOM関連の接続費用並びにその他全てのネットワーク接続費用については、本装置導入費用に含むこと。
8. | 搬入・据付・調整等に関し、以下の要件を満たすこと。
8-1 | 納入期限内に指定した場所に設置し、当院職員立ち合いによる稼働テストを実施すること。
8-2 | 既存の装置、不要となった周辺機器の解体、撤去は当院職員と協議の上行うこと。
8-3 | 調達品は新品、未使用であること。
8-4 | 調達品が適正に動作するために必要な費用及び機器類は、仕様書に具体的記載が無くても応札 費用に含まれること。
9. | 保守管理体制 に関し、以下の要件を満たすこと。
9-1 | 機器納入後1年間は、通常使用により故障した場合の無償保証に応じること。
9-2 | 日本語による、操作マニュアルを完備すること。
9-3 | 年間を通じて24時間の連絡体制であること。
9-4 | 故障時の復旧について、障害発生通知後、平日および、土、日、祝祭日に現場で対応できる 体制であること。
9-5 | 通常の使用で発生した故障の修理および定期的保守点検を実施できる体制であること。
9-6 | 定期点検の実施日は病院担当者と受託者で協議のうえ定めること。
9-7 | 本装置導入に伴い、医療法に基づく変更申請に必要なX線遮蔽計算・漏洩線量測定を実施して 行政機関に提出する必要書類を準備すること。
9-8 | 稼働に当たり、担当技師への教育訓練を行うこと。また、その後必要に応じて派遣または電話の対応等の体制を確保すること。
9-9 | 本調達物品の保守対応期間は納入時より10年間以上とし、調達物品は納入後においても稼働に必要な消耗品及び故障に対する交換部品の安定供給が確保されていること。